附件6

**检验科设备清单及散热量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **房 间** | **设备品牌型号** | **数量** | **单台散热量** | **散热总量** | **室温要求** |
| 1 | 标本接收室 | 离心机 | 2 | 450 KJ/h | 1350 KJ/h | 18-26℃ |
| 冰箱 | 1 | 450 KJ/h |
| 2 | 生化免疫室 | 生化AU5811 | 2 | 15100KJ/h | 65211KJ/h | 18-26℃ |
| 免疫DXI800 | 2 | 5333 KJ/h |
| 雅培I2000 | 2 | 4515 KJ/h |
| 罗氏602 | 1 | 10800 KJ/h |
| 安图A2000 | 1 | 4515 KJ/h |
| 3 | 无菌室 | 超低温冰箱 | 1 | 5000 KJ/h | 5000 KJ/h | 18-26℃ |
| 4 | 微生物室 | 血培养仪 | 1 | 3000 KJ/h | 11500 KJ/h | 18-26℃ |
| 全自动微生物分析仪 | 1 | 4000 KJ/h |
| CO2培养箱 | 2 | 1000 KJ/h |
| 生物安全柜 | 1 | 2500 KJ/h |
| 5 | 预留实验室 |  |  |  |  | 18-26℃ |
| 6 | PCR1室 | 冰箱 | 1 | 450 KJ/h | 450 KJ/h | 18-26℃ |
| 7 | PCR2室 | 核酸提取仪 | 2 | 2000 KJ/h | 6950 KJ/h | 18-26℃ |
| 生物安全柜 | 1 | 2500 KJ/h |
| 冰箱 | 1 | 450 KJ/h |
| 8 | PCR3室 | 核酸扩增仪 | 2 | 1800 KJ/h | 4050 KJ/h | 18-26℃ |
| 离心机 | 1 | 450 KJ/h |
| 9 | 自免实验室 | 全自动自免分析仪 | 1 | 4500 KJ/h | 10500 KJ/h | 18-26℃ |
| 糖化血红蛋白仪 | 1 | 3000 KJ/h |
| 沃芬免疫分析仪 | 1 | 3000 KJ/h |
| 10 | 配血室 | 配血工作站 | 1 | 4500 KJ/h | 7500 KJ/h | 18-26℃ |
| 血型分析仪 | 1 | 3000 KJ/h |