## Sheet1
附件7：设备数量及配置要求
序号 | 设备名称 | 配置及要求 | 单位 | 数量
1 | 防褥疮气垫 | 1、充、放气周期：10min±5%/每次，充气5min±5%，放气5min+5%。2、最大充气气压：充气泵出口充气压力可调，最大压力≥12kpa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力≥4kpa。3、最大承重：≥135kg。4、工作噪声：≤45dB。5、连续工作时间：≥24h。6、充气泵功耗：≤20VA。7、快速放气功能（适用于心脏复苏术“CPR”抢救使用），在明显位置有标示和说明。 | 台 | 8
2 | 血酮体检测仪 | 1、检测样本：毛细血管全血、新鲜静脉全血。2、用血量：≤1.5ul。3、测量范围：0mmol/L-6mmol/L 。4、检测时间：30±1S。5、HCT范围：35-50%。6、记忆存储：记忆1组数据 | 台 | 1
3 | 空气压力治疗仪 | 1、电源：AC220V±10%、50Hz±2%。2、工作方式：连续工作。3、输入功率：≤130VA。4、治疗时间设定：0～10小时。5、治疗模式：≥4种模式。6、循环治疗压力设定范围：5～25kPa连续可调，精度±3kPa； | 台 | 2
4 | 移位器 | 1、材质： 碳钢；2、承重 ≥120KG；3、座板离地高度 41-65CM；4、靠背高度 ≥33CM；5、升降范围≥ 23cm；6、座位宽度≥ 46CM | 台 | 1
5 | 输液泵 | 1、输液速度： 0.1 ~ 1200 ml/h。2、输液精度： ±5% (经过校准后可达±2%)。3、适用输液器： 适应任何厂家生产的普通专用一次性输液器。4、声光报警 (全面)： 门未关、气泡、阻塞、输液完成、 电池供电、 电量低、 电池耗尽、系统错误等。5、性能： 防止误关机功能；防反转检测功能、流速、滴速输液模式；快速给药功能；报警音量可调节功能；KVO 功能；开门止液，防止自由流；活动泵体、可拆卸清洗；6、电源 ：AC：100~240V，50/60Hz 新电池充满电后可运行≥ 5 小时。 | 台 | 4
6 | 排痰背心 | 1、 屏幕规格≥4.3寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键。2 、治疗模式：手动模式，自动模式。3 、手动模式频率为1-22Hz，误差：±2Hz，连续可调；最大压力≥35mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调，可设置常规治疗时间。4 、操作模式：分为儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，手动模式，自定义模式。5、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa。6、双重电源保护功能。7、具备设备累计工作时间查询功能。8、 充气背心具备腹部防振动结构。9、 充气气囊最大气压承受力：充气气囊应能承受设备最大气压动力输出的2倍压力。10、 配设备专用台车，设备固定在台车上共同使用。 | 台 | 2
7 | 心电图机 | 1、 屏幕≥9.7寸，IPS屏分辨率≥1024*768显示 2、数据采集：同步12导联自动采集、测量、分析和记录，支持 9 导联模式，采样率≥16000Hz，A/D 转换精度:24 位，频响范围：0.01～300Hz，共模抑制比≥120dB，耐极化电压：±600mV 3、智能心电自动分析算法； 4、起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0ms 5、测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数 6、记录内容：心电波形、分析结果、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息等 7、支持外接PCL 5c, PLC 6, PCL 5e协议的USB激光打印机 8、支持U盘存储，主机内部存储≥1000 例病例 9、信息录入：支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、鼠标、支持有线、5G/2.4G WIFI通讯，传输数据。具备支持 PDF、FDA-XML、DICOM、SCP、HL7 等国际标准协议文件的输出。 10、电源：输入:交流～110V-230V，50Hz/60 Hz ，电池工作时间≥6小时 | 台 | 1
8 | 肠内营养泵 | 1.模式：连续模式、间歇模式等；2.冲洗功能：具备自动冲洗功能；3.显示屏：屏幕尺寸≥3.5英寸 4.适用耗材：适用于任何厂家生产的普通专用一次性肠内营养输注器；5.输液精度：±10%，；6.阻塞压力：≥7档 7.KTO：0-30ml/h,最小步进1ml/h；8.日志≥50000条历史记录 9.性 能：内置滴速传感器检测瓶空，双CPU监控，按键锁 ;10.加热功能：自带加热功能，加温温度在32-41°可调;11、安全等级：I类CF型，IP24（防溅水） | 台 | 2